## Sheet1
2022年4月7日改訂
放射線技術科
ＭＲＩ問診票参照
① 身体に下記の電子機器が埋め込まれていますか | ←精密機器のため検査室に入っただけで故障する恐れあり。生命にかかわる場合もあるため、より厳重に確認が必要。
ペースメーカー | ←MRI非対応は禁忌。対応は検査可。臨時検査対応不可。循環器内科外来受診し、撮影時ペースメーカーの設定変更が必要。検査手順は医療安全マニュアル参照。
人工内耳 | ←禁忌
心臓除細動器(ICD) | ←MRI非対応は禁忌。対応であれば検査可。臨時検査対応不可。循環器内科外来受診し、撮影時ICDの設定変更が必要。検査手順は医療安全マニュアル参照。
骨成長刺激器・神経刺激装置・深部脳刺激装置 | ←設定を変更して検査可能となる機器があるためMRI検査室に確認が必要。検査手順は医療安全マニュアル参照。
② 脳シャントチューブが入っていますか | ←原則禁忌。流量調整部が磁気の影響を受ける。脳神経外科に確認が必要。
③ 手術・カテーテル手術・内視鏡・事故等で身体に金属が入っていますか
はいの場合当てはまるものに○を付けて下さい←金属が入っていても安全性が確認できれば検査可能
脳動脈瘤クリップ・塞栓用コイル・血管内ステント・血管内フィルター・血管内ポート・胸骨ワイヤー・人工弁
ループレコーダー・人工血管・人工関節・人工骨頭・プレート・スクリュー・ボルト・内視鏡用クリップ
外科用クリップ(リガクリップ)・大動脈ステントグラフト・持続皮下注入ポンプ・金属製の義眼(はずせるものは検査可能)
それはいつ頃( ) 部位はどこですか（ ）
※安全性が確認でき検査可能な金属でも組織に固定されるまで術後６～８週間検査しない方がより安全。
強く固定されているもの(骨スクリュー等)は術直後から検査可能。
身体に上記以外の金属・機器は入っていますか
部位( ) どんな金属・機器ですか( )
※金属が入っていてもMRI対応であれば検査はできるが発熱を抑えるために装置側の設定を変更しなければ
ならない。そのため、どんな小さな金属であっても確認する必要がある。
※緊急性がありメリットが上まわる場合は、個々の症例に応じて医師の判断で検査可能となる場合がある。
④ 事故・仕事(金属研摩等)で目に金属が入っていますか |  | 失明する可能性もあるため原則禁忌。事故、仕事(金属研摩等)で眼窩内に金属が存在する疑いがある場合、X線やCTで安全を確認してから検査を実施。
⑤ 磁石でつける入れ歯がありますか |  | 入れ歯側に磁石があれば、外して検査可能。歯茎側であれば外せないため、吸着力が低下する可能性あり。患者様の承諾を得れば検査可能。頭部の検査はアーチファクトにより有用な情報が得られない可能性あり。
⑥ 歯の矯正をしていますか |  | 発熱し火傷する可能性あり。矯正の材質によって検査不可のものがあるため取り付けた歯科に確認が必要。
⑦ いれずみ・アートメイク・ネイルアートをしていますか |  | 発熱し火傷する可能性あり。ネイルアートは発火性の成分を含むもの(ジェルネイル等)があるため必ず外す。患者様の承諾を得れば検査可能。
⑧ 狭い所に入って気分が悪くなったことがありますか |  | 患者様の承諾を得れば検査可能。
⑨ 貼り薬をしていますか |  | MRI禁忌の5剤(ニコチネル･ニトロダーム･ニューロパッチ･ノルスパンテープ･エムラパッチ)･湿布は発熱するため必ず剥がす。薬剤名の確認が必要。
⑩ 女性の方へ 妊娠中または妊娠の可能性がありますか |  | 検査の安全性が確立していない。緊急性がある場合、メリットが上まわる場合は個々の症例に応じて医師の判断。患者様の承諾必要。妊娠１５週未満は慎重に対応。
⑪ 体重 |  | 体の発熱量・造影剤の量に関係あり。
※問診票を電子カルテにスキャンする前に必ず記入漏れがないか確認して下さい。